邀请书附件1：

采购清单

本项目共 1 个包。

| 单位名称 | 序号 | 品名 | 数量 | 预算总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市成华区妇幼保健院 | 1 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 4900.00元 |

邀请书附件2：

技术参数和配置

经颅磁刺激仪技术参数

1、适应症：:精神系统相关疾病：偏头痛、神经衰弱、失眠、认知功能障碍、老年痴呆、脑萎缩、抑郁症、脑疲劳综合征 焦虑症等

2、经颅磁疗性能部分基本参数要求：

1）治疗体磁感应强度：

I  档（低档）：3mT～5mT

II  档（中档）：6mT～～9mT

III 档（强档）：10mT～18mT

2）治疗体磁场频率：50Hz±1Hz。

3）振动按摩功能：按摩强度分为4档（1-4）

按摩频率分为5档（1-5）

4）治疗体数量：每个治疗帽有6个治疗体。

5）连续工作时间：不少于4小时。

6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min～60min范围内设定所需时间，定时误差±2％。

7）0.5mT限值的空间安全范围：10cm±2％

说明：本产品无电压或电流的直流分量输出，使以上参数有效的负载阻抗范围：磁疗输出负载范围60-500Ω，电疗输出负载范围500-1000Ω，误差为士5％

3、低频调频调幅电脉冲部分基本参数要求：

1）耳后电刺激输出最大电压峰峰值：8V，允许误差士20％；

2）恒流输出特性，输出负载变化士50％时，输出电流变化不大于5％

3）电极数量：每路电疗输出最多可同时连接1对电极（1对耳后电极）

4）连续工作时间：不少于4小时

5）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min～60min范围内设定所需时间

邀请书附件3：

评审标准

1、评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均数为投标人的最终得分。

评标得分＝（F1＋F2＋……＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为每个评委的打分，n为评委人数。

2、评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 45% | 以本次最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 45分 |  |
| 2 | 技术指标 | 45% | ★号条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣3分，扣完为止。 | 提供产品技术参数说明，产品正规彩页 |
| 3 | 售后服务 | 10% | 1、免费质保1年得4分，每增加一年加2分，总分8分。免费质保不满1年或响应得0分。 2、有设备及时维修所需要的常用关键零部件，能确保及时更换，得2分。 | 书面资料盖章 |

（评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位）

邀请书附件4：

供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

具有独立承担民事责任的能力；
　　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
　　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　  符合法律、法规规定的其他条件。

2、根据采购项目提出的特殊条件。

2.1比选供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

2.2本项目参加政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3、参与比选供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

4、比选供应商没有因骗取中标或者严重违约等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

5、本项目不接受联合体比选。

邀请书附件5：

比选响应文件编制

一、内容及顺序

1、供应商资格证明文件。

1.1提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。

1.2法定代表人身份授权书（样表1）。

2、产品注册证或证明该产品合格的其他证明材料。

3、技术偏离表（样表2）。

4、报价表（样表3）

5、商务及售后服务承诺（样表4）。

说明：①供应商提供的以上资格证明材料为复印件，均应加盖供应商公章；②供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

二、比选响应文件须密封后递交，并在信封上注明“比选响应文件”字样，加盖公章（样表5）。

样表1：

法定代表人身份授权书

成都市成华区妇幼保健院（采购单位名称）：

本授权声明：                                      （投标公司名称）

（法定代表人姓名、职务）授权

（被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

样表2:

技术偏离表

设备名称：

| 偏离 序号 | 比选文件 技术要求 | 比选响应文件 技术内容 | 偏离情况 （正/付偏离） | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 注：1、请就偏离情况进行填写；2、无偏离不予填写，填写“无”即可。 |  |  |  |  |

供应商名称：（盖公章）

日期：

样表3:

报价表

| 设备名称 | 生产厂家 | 品牌/型号 | 价格（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

样表4:

商务及售后服务承诺书

本公司对产品质量和售后服务作以下承诺：

- 我公司承诺对所提供的一切证件合法有效，保证所提供的设备是全新的，符合国家相关标准。确保所提供的设备满足贵院需要，且在安装调试后正常运行。

- 我公司承诺对所提供的设备进行免费上门安装、调试和培训。

- 设备自验收之日起，免费保修    年，终身维护。

- 送货时间：合同签订后                 。

- 有/无设备及时维修所需要的常用关键零部件，能/否确保及时更换(此项请勾选，未勾选视为无和否选项）。

- 其他承诺：

（盖章）

年  月  日

样表5

封面：

比选响应文件

投标人名称（盖章）：

投标时间：    年 月 日