| 技术参数功能 或服务方案 | “有害气体监测”系统服务技术参数 编号; 技术参数. 1.适用范围; 适用于过氧化氢气体和甲醛气体的职业危害监测。. 2.★监测方案; 为了降低环境危害对人员的造成职业危害，显示装置应与传感器不在同一房间放置，显示报警装置应安装在灭菌室外实现报警功能。. 3.响应时间; ≤20s. 4.检测精度; ≤±3%FS. 5.传感器; 进口电化学传感器，具有良好的抗干扰性。. 6.检测类别; 可通过显示装置，实时读取MAC、PC-TWA、PC-STEL的相关数值，完全符合GBZ2.1的要求. 7.报警方式; 具有现场声光报警功能，气体浓度招标即时报警，是工作场所作业的安全保障，有效防止职业危害的发生。. 8.显示方式; ≥10寸超大屏，1024×600高清显示，实时显示有害气体的即时浓度值、15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，并形成曲线值图。. 9.安装方式; 壁挂式安装，显示屏与传感器无线传输信号，安装更便捷。. 10.数据存储; 工作及报警记录功能，可储存六个月以上记录。. 11.无线传输; 传感器自带无线传输模块，可与显示屏组网，实现显示屏与传感器分开放置。. 12.查询功能; 查询功能，可按日期或报警记录进行记录查询。. |
| --- | --- |
| 维保内容 售后服务要求 | 1、交货期及交货地点： 交货期：合同签订后30日内，交货地点：成都市成华区妇幼保健院 2、质保期：≥1年。服务期内提供安装、调试、在线培训+视频讲解、维护服务。根据医院需要，运维故障响应时效为：通过远程维护后，无法排除故障时，将派专门工程师，2小时内响应，48小时内（不含路程）到达现场进行服务。响应时间：2小时响应。 3、培训要求：每年至少提供一次设备巡检。合同签订后采购人接到供应商出具的合法有效完整的完税票据后10日内支付含税合同金额50%；完成验收后采购人接到供应商出具的合法有效完整的完税票据后30日内支付合同金额40%，本合同服务期满后采购人接到供应商出具的合法有效完整的完税票据后30日内支付合同金额10%。 |