| 序号 | 品名（标注“（消）”的产品需具备消毒品相关法定资质 | 规格 | 适用机型 | 需求 | 预计年用量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱性多酶清洗剂 | 5L/桶 | / | 1.产品组成：无机碱、蛋白酶、脂肪酶、表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂等。 2.PH值弱碱性，适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。 3.稀释比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:300。 4.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定。 5.经过达芬奇手术器械清洁认证，并有相应的第三方检测报告。 6.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求： a）对菌血悬液中细菌的去除率大于99.00%；且ATP的下降率为大于99.00%，符合去除要求。 b）对人工模拟污染物的去除率为大于95.00%，符合去除要求。 c)对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于60%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于60%，符合去除要求。 7.对不锈钢、碳钢的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铜和铝有轻度腐蚀，符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中对金属安全性的要求。 8.低泡型清洗剂、易漂洗，无残留。 9.清洗剂经口实际无毒，不引起皮肤变态反应，对皮肤无刺激； 10.有效期≥2年。 | 4 | 桶 |  |  |  |
| 2 | 除锈剂 | 2.5L/桶 |  | 1.产品成分为弱酸、表面活性剂、防锈剂、水; 2.除锈安全快速:10分钟见效，对器械无锈蚀部分无伤害; 3.使用比例应≥1:5; 4.PH小于6.5，无泡，对金属无腐蚀性; 5.用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹，手工浸泡; 6.符合《WS 310.1一2016 医院消毒供应中心管理规范》对清洗耗材的要求。 7.有效期≥2年。 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 3 | 管腔器械刷 | 500mm*150mm*15mm |  | 适用范围：适用于管腔器械和其他腔体器械的手工清洗； 2、规格：500mm*150mm*15mm； 3、材质： 3.1、刷毛：杜邦刷毛； 3.2、刷柄：304不锈钢。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 双头刷 | 180*40*20mm |  | 1、适用于精密器械，如眼科器械、光学器械、神经外科器械的清洗。 2、规格：180*40*20mm 3、刷毛：进口杜邦毛; 4、刷柄：工程塑料。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 阀门刷 | 160*11*5.2mm |  | 1、用于清洗软式内镜操作部的阀门开口及旋钮上的污物。 2、规格：160*11*5.2mm 3、刷毛：进口杜邦毛; 左刷头直径5.2mm；右刷头直径11mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 纸塑包装材料（特卫强型）200mm*100M | 200mm*100M |  | 1、产品需有卷袋和成品袋两种型号可选（价格相同）； 2、个体袋需刀模定制、弧形封边，两端“拇指切”设计。袋子上需明确规格尺寸，具备封口边距指示标示设计 3、过氧化氢等离子油墨，需满足等离子灭菌器变色验证 ； 4、开口端需具备防尘设计； 5、开口端需具备防冲击设计； | 2 | 卷 |  |  |  |
| 7 | 纸塑包装材料（特卫强型）75mm*100M | 75mm*100M |  | 1、产品需有卷袋和成品袋两种型号可选（价格相同）； 2、个体袋需刀模定制、弧形封边，两端“拇指切”设计。袋子上需明确规格尺寸，具备封口边距指示标示设计 3、过氧化氢等离子油墨，需满足等离子灭菌器变色验证 ； 4、开口端需具备防尘设计； 5、开口端需具备防冲击设计； | 4 | 卷 |  |  |  |
| 8 | 纸塑包装材料（特卫强型）400mm*100M | 400mm*100M |  | 1、产品有卷袋和成品袋两种型号可选（价格相同）； 2、个体袋需刀模定制、弧形封边，两端“拇指切”设计。袋子上需明确规格尺寸，具备封口边距指示标示设计 3、过氧化氢等离子油墨，需满足等离子灭菌器变色验证 ； 4、开口端需具备防尘设计； 5、开口端需具备防冲击设计； | 1 | 卷 |  |  |  |
| 9 | 无纺布：90cm*90cm | 90cm*90cm |  | 1．生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO 13485体系认证 2.生产车间环境符合10万级洁净车间的要求，并取得相关的检验报告； 3．SMMMS五层纺粘、熔喷工艺结构 4. 符合GB19633标准需提供灭菌方式适应性报告，高温蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌。 5、需提供无毒性检验报告、皮肤致敏试验报告和皮肤刺激试验报告。 6、需提供每种灭菌方式下微生物屏障性能评价报告（高温蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌） 7、需提供每种灭菌方式灭菌后无菌存放期180天的报告（高温蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌） 8、物理和化学性能需符合YY0698-2标准的要求。医用灭菌无纺布应不褪色，氯化物含量＜0.05%，硫酸盐含量＜0.25%，表面电阻＜1*1013Ω，疏盐水性＞75min，悬垂性能＜90%，干态落絮≤4，5＜PH值＜8，耐破度＞130kpa,湿态耐破度＞90kpa，撕裂度（纵向＞5000mN，横向＞10000mN),断裂伸长率（纵向＞100%，横向＞100%），抗张强度（纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m），湿态抗张强度（纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m）， 9、可做双色交叉包装，正反面交叉包装； 10、规格尺寸90*90 | 3000 | 张 |  |  |  |
| 10 | 无纺布：110cm*110cm | 110cm*110cm |  | 1．生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO 13485体系认证 2.生产车间环境符合10万级洁净车间的要求，并取得相关的检验报告； 3．SMMMS五层纺粘、熔喷工艺结构 4. 符合GB19633标准需提供灭菌方式适应性报告，高温蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌。 5、需提供无毒性检验报告、皮肤致敏试验报告和皮肤刺激试验报告。 6、需提供每种灭菌方式下微生物屏障性能评价报告（高温蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌） 7、需提供每种灭菌方式灭菌后无菌存放期180天的报告（高温蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌） 8、物理和化学性能需符合YY0698-2标准的要求。医用灭菌无纺布应不褪色，氯化物含量＜0.05%，硫酸盐含量＜0.25%，表面电阻＜1*1013Ω，疏盐水性＞75min，悬垂性能＜90%，干态落絮≤4，5＜PH值＜8，耐破度＞130kpa,湿态耐破度＞90kpa，撕裂度（纵向＞5000mN，横向＞10000mN),断裂伸长率（纵向＞100%，横向＞100%），抗张强度（纵向≥1kN/m,横向≥0.65kN/m），湿态抗张强度（纵向≥0.75kN/m,横向≥0.5kN/m）， 9、可做双色交叉包装，正反面交叉包装； 10、规格尺寸：110*110， | 3000 | 张 |  |  |  |
| 11 | 过氧化氢低温生物指示剂（消） | / | 北京白象生物蛋白阅读器BPR-202 | 1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌质量的生物监测。 2.与配套生物蛋白阅读器配合使用，可在15min内获得生物监测结果。 3.菌种为嗜热脂肪芽孢杆菌(ATCC7953)，载菌量为1*106-5*106cfu/支。 4.符合GB 18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物 第1部分》、GB/T 33417-2016《过氧化氢气体灭菌生物指示物检验方法》的要求，提供具有CMA认证的第三方检测报告。 5.提供具有CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量、D 值、存活时间、杀灭时间以及15min一致性) 6.提供具有CMA认证的产品自然存放条件下6个月、12个月稳定性的第三方检测报告。 7.产品有效期：≥12个月。 | 365 | 支 |  |  | 要求具备消毒物品相关资质 |
| 12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程化学验证装置（消） | / | / | 1、符合新版强制性规范WS310.3-2016 4.4.4.3.4对包内卡的要求； 2、可用于等离子体灭菌器灭菌器械的快速批量放行。 3、具有中国疾控中心（中国CDC）出具的检测报告，检测报告有注明是属于五类卡灭菌挑战装置、抗力难于生物管腔PCD。 4、拥有消毒产品安全评价报告。 5、自带管腔负载盒，管腔负载尺寸：2根内径1毫米长1米的管腔负载。连接管腔负载成功后，化学五类卡会被放置于内径1毫米长2米的管腔负载中间。 6、管腔负载盒外有多孔保护壳，防止管腔被挤压变型甚至封闭。 7、生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。 | 400 | 片 |  |  | 要求具备消毒物品相关资质 |
| 13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡（消） | / | / | 1产品检验标准符合ISO11140对过氧化氢低温等离子体灭菌四类化学指示物的要求； 2产品外包装应采用避光式设计； 3.产品有效期为12个月； 4、应采用不干胶设计； 5、生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。 | 3000 | 片 |  |  | 要求具备消毒物品相关资质 |
| 14 | 等离子卡匣（消） | / | 山东新华过氧化氢低温等离子 体灭菌器PS-100GXP | 1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60% 2.产品pH值应为0.5-3.0 3.产品在54℃14天测试情况下浓度下降率应≤2% 4.产品有效期应≥12个月 5.产品应为卡匣式设计，胶囊数量≥12 6.产品内部单个胶囊净含量应为5.0ml | 60 | 套 |  |  | 要求具备消毒物品相关资质 |
| 15 | 保湿剂 | 16.8g | / | 1.保湿、预处理、生物防护三重功效， 2.配比浓度： 2.1.16.8g：1L 配制后液体在5min内达到微生物杀灭率99.999%。 2.2.16.8g：4L配制后液体可做普通保湿使用。  3.具有氧化活性，与器械接触即可有效帮助去除和分解血液、组织、粘液、分泌物等有机污染物。  4.应有效防止有机污染物干涸，并对已经干涸的有机污染物有软化作用。 5.泡沫可实现对器械的完全包裹，应防止器械运送过程中对人员或环境造成污染和伤害。  6.产品无毒，100%生物降解，绿色环保产品。  7.pH值弱碱性，无腐蚀性，适用于任何金属手术器械，以及塑料、橡胶、玻璃等制品. | 1 | 袋 |  |  |  |
| 16 | 封口性能测试条（低温Tyvek型） | / | / | 1、成品袋形式，一层特卫强一层膜的结构； 2、内尺寸为20cm 3、预设6mm的封口性能对照条 4、每套随货应配有专用留档夹 6、每套应配有特卫强上书写的专用笔。 | 365 | 张 |  |  |  |
| 17 | 封包胶带（低温专用） | 19mm*50m | / | 1、基材采用医用美纹纸和医用胶制成； 2、胶水配方需满足无纺布专用 3、适用范围：适用于过氧化氢低温等离子体灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、产品特性：可应用多种低温灭菌方式； 5、配合包外化学指示标签使用 6.产品规格：19mm*50m | 150 | 卷 |  |  |  |
| 18 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带（消） | 20mm*35m | / | 1．企业具备消毒产品生产企业卫生许可证，生产型企业通过ISO 13485质量体系认证 2.生产车间环境符合10万级洁净车间的要求，并取得相关第三方报告 3、原材料有进口聚合材料和高性能胶组成，不含木浆成分，不吸附过氧化氢气体，不影响灭菌 4、灭菌变色由橘红色变为浅黄色。 5、产品符合GB18282-1的标准要求，经第三方检测合格并取得第三方检测报告。 6、规格：20mm*35m | 20 | 卷 |  |  | 要求具备消毒物品相关资质 |
| 19 | 超声能量瓶 | / | / | 1、CDWU指示器可用于监测在18°C至70°C温度范围内使用洗涤剂或洗涤液 以35 kHz或更高频率运行的清洗机中的超声波清洗过程。 2、符合ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. 3、2ml 透明玻璃瓶，铝制顶盖，内含有1.5ml 蓝色反应溶液和3.0毫米直径玻璃珠 4、一盒包含30个小瓶，每个小瓶配有独立结果记录卡 5、未使用前为溶液为蓝色；监测合格后溶液颜色为黄色 6、CDWU指示瓶旨在验证超声波清洗过程中的空化能量，持续时间最少为 3分钟（180秒），温度为18-70°C。 | 100 | 支 |  |  |  |
| 20 | 蛋白残留检测棒 | 20支/包 | / | 1.检测不同类型医疗器械及食品加工环节表面清洗后的蛋白残留量； 2.支持残留蛋白测试结果判读； 3.包装规格：20支/包； 4.产品有效期≥12个月。 | 365 | 支 |  |  |  |
| 21 | 过氧化氢指示标签（78mm*50mm：（消） | 78mm*50mm |  | 1.具备消毒产品生产企业卫生许可证，企业通过ISO 13485质量体系认证； 2.生产车间环境符合10万级洁净车间的要求，并取得相关的检验报告； 3.指示用油墨不含铅，并提供相关报告； 4.产品有第三方检验报告； 5.提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案截图并盖章； 6.打印层采用防水，哑光，不易撕破的合成纸材料，比普通纸具有更优越的性能：强度大、抗撕裂、抗穿孔、耐磨耐折叠、耐潮湿、耐虫蛀、环保，长期保存不会出现老化现象； 7.双层合成纸中间层选用薄膜材料，具有防水，抗撕破的特点； 8.标签尺寸和指示物的位置可以根据要求做调整。 | 20 | 卷 |  |  | 要求具备消毒物品相关资质 |
| 22 | 标签打印机碳带（90mm*300M） | 90mm*300M | / | 1.混合基碳带 长：70m宽：110mm轴芯：12.5mm | 5 | 卷 |  |  |  |